# 1. Inleiding

NIBP monitors die belangrijke functies uitvoeren, bevinden zich in elk ziekenhuis. Met de hulp van NIBP monitors worden belangrijke processen in het menselijke lichaam geregistreerd. Daardoor kunnen de patiënten een levengevaarlijke moment vermijden. Daarom is het in belang om het werk van NIPB monitors te controleren. Dat wordt door NIBP simulators gerealiseerd. Er zijn verschillende NIBP simulators die bepaalde bloeddruk simuleren. Dan kunnen de waarden van NIBP monitors met de waarden van NIBP simulator worden vergeleken. Het verschil dat ertussen ontstaat, moet verwijderd worden. De nieuwe bloeddruk simulator BP-SIM van Rigel moet de waarden op verschillende NIBP monitors correct interpreteren. Maar elke type of merk van NIBP monitors heeft een eigen installatie. Elke fabrikant gebruikt eigen criteria voor de berekening van de systolische en diastolische drukwaarden. Daarom is het onredelijk om te verwachten dat een NIBP simulator de universele overeenkomst met alle klinische goedgekeurde oscillometrische bloeddruk monitoren kan bereiken. Daarom geeft het gebruik van dezelfde simulatie van bloeddruk op verschillende merken van NIBP monitors verschillende waarden. Om die reden moeten de simulaties van bloeddruk van Rigel BP-SIM op verschillende NIBP monitors aangepast worden. Dat kan met de hulp van speciale O-curves die de menselijke bloeddruk imiteren, uitgevoerd worden. NIBP simulators bevatten die curves. Maar er bestaat voor Rigel BP-SIM de gelegenheid om die curves op verschillende merken van NIPB monitors aan te passen. Die curves vertegenwoordigt de afhankelijkheid tussen drukwaarden en waarden van amplitude van puls. Tijdens de simulatie van NIBP simulator kan NIPB monitor registreren waar Korotkov tonen ontstaan (diastolic- onderdruk) en waar ze zich ophouden (systolic- bovendruk). Dat is een dynamisch proces.

# 2. Doel

Het doel van deze notitie is om uit te leggen hoe de O-curves op NIBP monitors moeten aangepast en opgeladen worden. Hier wordt ook geadviseerd hoe de curves het best kunnen worden gecreëerd. Bovendien is het belangrijk dat deze curves betrouwbaar zijn. Hieronder staat ook informatie over de nauwkeurigheid van NIBP simulators  en de informatie over de afwijking die mag geaccepteerd worden.

3. Nauwkeurigheid van NIBP simulators.

De belangrijkste afwijking die tussen een NIBP simulator en een NIBP monitor wordt geregistreerd, ontstaat door de manier waarmee de twee apparaten de druk van de pols maken en interpreteren.

Uit onderzoek die door Karl Ruiter werd uitgevoegd, bleek :

- Men moet zich bewust zijn van het verschil tussen statische en dynamische nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid van een NIBP apparaat wordt het best gemeten op patiënten in plaats van met een simulator.

- Men kan verschillende resultaten van verschillende NIBP apparaten verwachten tijdens het gebruik van NIBP simulators, soms dramatische verschillend.

- Geschikte techniek en setup zijn absoluut noodzakelijk om de best mogelijke simulatie te bereiken.

De nauwkeurigheid van NIBP apparaten wordt geregeld met een AAMI standaard (SP-10). Deze norm specificeert twee verschillende soorten nauwkeurigheid:

- statische

- dynamisch.

De statische nauwkeurigheid vertegenwoordigt de nauwkeurigheid waarmee de interne manometer manchet druk in het apparaat kan meten. Het moet binnen +/-3 mmHg zijn of +/-2%, indien dat meer is. De statische nauwkeurigheid van het apparaat kan gemakkelijk worden gecontroleerd door de monitor.

De dynamische nauwkeurigheid vertegenwoordigt de nauwkeurigheid van het apparaat die op patiënten wordt gemeten.

Volgens de AAMI specificatie moet er geautomatiseerde registratie worden gedaan op een grote groep patiënten en de resultaten moeten worden vergeleken met handmatige metingen die door verpleegkundigen op dezelfde patiënten werden aangenomen. De handmatige en automatische gegevens worden met statistische gegevens vergeleken. Volgens de norm moet de standaardafwijking niet meer dan 8mmHg zijn.

Er bestaan verschillende factoren die metingen kunnen beïnvloeden. Ten eerste zijn de fysiologische factoren die het manchet anders kan maken te reageren want verschillende patiënten hebben verschillende arteriële pols, vormen, arteriële naleving, vlees stijfheid en zo voort. Ten tweede is het oscillometrische signaal een complex dat niet alleen in grootte verandert, maar ook in vorm. Daarnaast de waarden van een werkelijke patiënt zijn vaak niet perfect stabiel. Ten slotte kunnen de  patiënten tijdens het testproces bewegen of praten. Dan het oscillometrische signaal is nooit zeer goed. Er zou zelfs op een perfect patiënt met perfect statische bloeddruk nog steeds aanzienlijk variaties van gegevens zijn.

4. Maken O-curven voor verschillende merken van NIBP monitors.

De simulator van bloeddruk moet aan de verschillende merken van NIBP monitors worden aangepast. Dat kan uitgevoerd worden door speciale O-curves die in het programma MS Excel kunnen worden veranderd.

Maar voordat de metingen kunnen worden begonnen, moet er eerst sommige maatregelen worden uitgevoegd:

1. Vooral moet er gecheckt worden of er lek ontbreekt. Bovendien moet je NIBP monitor voor de metingen kalibreren of checken of  NIBP monitor juiste gegevens aantoont.

2. De cuff moet worden aangepast:

-voor neo mode (neonaat) is inhoud van de cuff ongeveer 20ml-50ml.  In onze onderzoek werd manchet met 20ml gebruikt (#3), omdat die het meest in het ziekenhuis wordt gebruikt.

-voor kinderen is inhoud van de cuff 50-200ml. In onze onderzoek werden alle types van de cuff gebruikt.

-voor volwassene mode is inhoud van de cuff ongeveer 200ml, 400ml, 700ml. In onze onderzoek werd cuff- dummy datascope met inhoud van 700ml gebruikt.

Adviezen:

1. Ik adviseer  jou om de slechtste meting te verwijderen. Het komt heel vaak voor dat ene waarde heel anders kan zijn dan andere. In een dergelijke situatie moet je die meting verwijderen .

2. In ons onderzoek hebben we 10 metingen voor verschillende bloeddruk simulatie gedaan: 80/40,100/60, 120/80, 140/100, 160/120, 180/140, 200/160. Daardoor kan je de nauwkeurigheid van NIPB monitor checken en zien of NIBP monitor wel stabiel is. Als je van 10 metingen 8 waarden met afwijking +/- 2mmHg krijgt, dan kan je het resultaat accepteren. Hieronder (Tabel 1) staan voorbeelden van de metingen van bloeddrukken die door de RIGEL NIBP simulator werden gesimuleerd en op Philips IntelliVue MP 70 werden geregistreerd:

TABEL 1

| Metingen | 80/40 |  | 100/60 |  | 120/80 |  | 140/100 |  | 160/120 |  | 180/140 |  | 200/160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81 | 41 | 100 | 61 | 123 | 81 | 140 | 101 | 159 | 122 | 182 | 141 | 202 | 161 |
| 2 | 79 | 40 | 100 | 61 | 124 | 79 | 139 | 100 | 160 | 122 | 180 | 143 | 200 | 161 |
| 3 | 79 | 41 | 101 | 60 | 121 | 83 | 140 | 100 | 161 | 118 | 180 | 140 | 201 | 161 |
| 4 | 79 | 43 | 99 | 63 | 121 | 80 | 140 | 101 | 159 | 121 | 179 | 141 | 202 | 160 |
| 5 | 80 | 40 | 100 | 60 | 121 | 80 | 140 | 101 | 161 | 120 | 181 | 142 | 202 | 161 |
| 6 | 80 | 40 | 100 | 61 | 121 | 81 | 141 | 99 | 162 | 117 | 180 | 145 | 200 | 166 |
| 7 | 80 | 41 | 101 | 58 | 121 | 81 | 141 | 101 | 160 | 121 | 181 | 141 | 203 | 162 |
| 8 | 78 | 40 | 100 | 60 | 122 | 81 | 140 | 100 | 162 | 117 | 181 | 142 | 202 | 160 |
| 9 | 79 | 40 | 102 | 57 | 121 | 83 | 140 | 101 | 160 | 119 | 180 | 141 | 202 | 161 |
| 10 | 80 | 40 | 98 | 62 | 121 | 81 | 140 | 100 | 160 | 118 | 180 | 140 | 201 | 166 |
| a+/- 1mmHg | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 |
| a+/- 2mmHg | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| gemiddelde | 79,5 | 40,6 | 100,1 | 60,3 | 121,6 | 81,0 | 140,1 | 100,4 | 160,4 | 119,5 | 180,4 | 141,6 | 201,5 | 161,9 |
| st. dev. | 0,85 | 0,97 | 1,10 | 1,77 | 1,07 | 1,25 | 0,57 | 0,70 | 1,07 | 1,96 | 0,84 | 1,51 | 0,97 | 2,23 |
| mean difference | -0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 1,60 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | -0,50 | 0,40 | 1,60 | 1,50 | 1,90 |
| afwijking,% | 1,50 | 0,25 | 0,10 | 0,50 | 1,33 | 0,63 | 0,07 | 0,40 | 0,25 | 0,42 | 0,22 | 0,36 | 0,75 | 1,19 |

Uit ons onderzoek bleek dat de hoge druk altijd wat moeilijker te krijgen in vergelijking met lage druk. Bovendien zijn NIBP monitors minder nauwkeurig in de hoge drukgebieden.

5. Hoe kan je het best de curve op verschillende merken van NIBP monitors aanpassen?

Voor elke type van NIBP monitor moeten eigen O-curves worden gemaakt. Je kan ook checken of O-curves van èèn NIBP monitor op andere monitors kan passen. Het komt vaak voor dat O-curves van verschillende type NIPB monitors maar van één merk goed op elkaar kunnen passen, (bijvoorbeeld, de metingen waarin O-curves van Philips MP70 worden gebruikt, geven dezelfde waarden op Philips M3). Maar dat moet je altijd checken omdat wat goed op één merk kan aangepast worden, kan anders op het andere merk aangepast worden.

Ik adviseer volgende stappen te doen om de O-curves te maken:

- In het begin laad je het liefst Default O-curve in Rigel op om te kijken hoe de curve op de NIBP monitor past.

- Als de waarden die je na de metingen krijgt, kloppen, hoef je niets te veranderen. Maar dat komt erg weinig voor. Meestal moeten de O-curves worden veranderd (aangepast aan NIBP monitor). Dat doe je in MS Excel (tabel 2 en grafiek 1).

- Als bovendruk (systolic) aan de boven kant ligt moet je de systolic kant van de curve naar links opschuiven. Als bovendruk te laag is, schuif je de systolic deel naar rechts op zoals er op de grafiek 1 wordt aangetoond.

- Als onderdruk aan de boven kant ligt moet je de diastolic deel van de curve naar links opschuiven. Als onderdruk te laag is, schuif je de diastolic deel van de grafiek naar rechts op zoals er op de grafiek 1 wordt aangetond.

Als je de grafiek opschuift, worden de cijfers in kolom A van tabel 2 veranderd.

GRAFIEK 1

Axis X : drukwaarden

Axis Y: waarden van amplitude van puls

TABEL 2

| Voorbeeld: Je laadt O-curve van 120/80 in rigel op die deze bloeddruk simuleert. Maar je ziet 126/73 op de NIPB monitor. Om goede waarden te krijgen, moet je de linker kant van de curve (systolic) naar links opschuiven en de rechter kant (diastolic) naar rechts (grafiek 1). Zo krijg je hogere onderdruk en lagere bovendruk. [Ocurve] |  |
| --- | --- |
| IntelliVue MP_70 |  |
| 120 | 80 |
| 80 | 1 |
| 7 | 3 |
| 13 | 13 |
| 30 | 32 |
| 39.7 | 57 |
| 42.1 | 71.7 |
| 42.9 | 82 |
| 43.7 | 87.8 |
| 44.1 | 94.9 |
| 45 | 104 |
| 46 | 110 |
| 48 | 122 |
| 49 | 124 |
| 50 | 125 |
| 53 | 124 |
| 55 | 122 |
| 57 | 119 |
| 59 | 113 |
| 63 | 101 |
| 70.5 | 85 |
| 76.2 | 72.6 |
| 80 | 63.7 |
| 82 | 58 |
| 84 | 50 |
| 89 | 37 |
| 94 | 25 |
| 97 | 19 |
| 102 | 14 |
| 107 | 11 |
| 117 | 7 |
| 127 | 3 |
| 137 | 2 |
| 147 | 0 |
| [END] |  |

Adviezen:
- Beweeg nooit het hoogste punt. Dat is MAP.
- Verplaats de punten horizontaal.
- Schuift 1 of 2 punten maximaal per keer op.
- Maak elke keer de notities van de punten die je hebt verplaatst.

Tabel 2 vertegenwoordigt de view van de curve in Excel.

Er moet altijd in Excel in de volgende orde ingevuld worden:

Regel 1: O-curve.
Regel 2: Model van de NIPB Monitor of fabrikant.
Regel 3: systolische en diastolische waarden.
Regel 4: Hartslag waarde en Pulse Volume.
Regel 5 naar beneden: punten van de curve

VERANDER DE KOLOM B NOOIT! Je kunt alleen drukwaarden veranderen die in de kolom A staan!

Kolom A: drukwaarden
Kolom B: waarden van amplitude van puls.

- Als je klaar bent, sla je de curve in Excel-formaat en ook in csv-formaat op. Controleer csv-file door heropenen met Wordpad als er geen extra coma verschijnt. Het moet zijn zoals

hieronder:

[Ocurve],

Default,

120,80

80,1

15,15

21,20

25,24

29,27

32,28

36,30

39,32

42,34

45,36

49,37

54,38

58,40

63,43

68,45

73,50

77,54

81,59

84,65

85,73

87,81

88,92

89,102

90,110

91,117

93,127

97,123

101,116

104,108

106,101

107,97

111,91

116,85

123,75

130.7,56

144,39

151,32

160,25

165,22

176,0

[END],

- De veranderde curves laad je in Rigel op. Als de simulatie begint, zie je al het resultaat van jouw verandering. Je blijft de curve veranderen totdat je de goede waarden op NIBP monitor krijgt.

6. Resultaten

Er werden curves voor 4 verschillende NIBP monitors gemaakt: voor HP Merlin M1008B, Philips IntelliVue MP70, Philips M3 en Philips SureSigns VS3. Uit onderzoek bleek:

- de nauwkeurigheid en de stabiliteit zijn afhankelijk van de tijd die de monitor in gebruik was.

- de nieuwere monitors zijn stabieler en nauwkeuriger dan oudere.

- HP Merlin was de oudste monitor van de vier die in ons onderzoek werden gebruikt, en daardoor werd er meer tijd aan curves besteed. Bovendien waarden die bij HP Merlin goed zijn, zijn veel anders bij de andere monitors.

- de curves van Philips IntelliVeu MP70 konden gemakkelijk aan Philips M3 aangepast worden maar de waarden waren wat anders op Philips SureSigns VS3.

A.  O-curves van IntelliVeu MP 70 (volwassene mode).

Hieronder staan grafieken van O-curves voor MP 70 monitor als voorbeeld. Uit grafieken blijkt dat de vorm van O-curve in geval van MP 70 met de verandering van bloeddruk ook verandert.

1.  simulatie van bloeddruk 80/40                                                       2. simulatie van bloeddruk 100/60

3. Simulatie van bloeddruk 120/80                                                         4.Simulatie van bloeddruk 140/100

5. Simulatie van bloeddruk 160/120

5. Simulatie van bloeddruk 160/120                                                         6. Simulatie van bloeddruk 180/140

7. Simulatie van bloeddruk 200/160

B. O-curves van IntelliVeu MP 70 (neo mode).

In neo mode verandert de vorm van O-curven weinig. Maar de curves werden op axis X naar links opgeschoven. Daardoor verandert de positie van de curve op de grafiek. Dat wordt hieronder gedemonstreerd.

- simulatie van bloeddruk 50/20                                                2. simulatie van bloeddruk 60/30

3. simulatie van bloeddruk 70/40                                                4. simulatie van bloeddruk 80/50

5. simulatie van bloeddruk 90/60

C.  Grafieken met O-curves van HP merlin, Philips MP70, Philips M3, Philips SureSigns VS3 in adult mode.

Voor elk type van NIBP monitor waren eigen O-curves gemaakt. Hieronder op de grafieken staan de O-curves van HP Merlin, MP70, M3, en SureSigns VS3. Wat je hier goed kan zien, is dat de O-curves van verschillende merken ook verschillende vorm hebben.

1. Simulatie van bloeddruk 80/40                                                              2. Simulatie van bloeddruk 100/60

3. Simulatie van bloeddruk 120/80                                                               4. Simulatie van bloeddruk 140/100

5. Simulatie van bloeddruk 160/120                                                             6. Simulatie van bloeddruk 180/140

7. Simulatie van bloeddruk 200/160

C.  Grafieken van alle curves die werden gemaakt. (adult mode)

Hieronder staan de grafieken waarop gelijk 7 O-curves (voor 80/40, 100/60, 120/80, 140/100, 160/120, 180/140, 200/160 bloeddruk simulatie) worden geplaatst. Het verschil van de vorm van de curves die voor één NIBP monitor in hoge drukgebied en lage drukgebied werden gemaakt, is aanzienlijk. Bovendien zit er het verschil van de vorm van de curves die op verschillende merken van NIBP monitors werden aangepast.

Elke fabrikant gebruikt eigen criteria voor de berekening van de systolische en diastolische drukwaarden. Daarom is het onredelijk om te verwachten dat een NIBP simulator de universele overeenkomst met alle klinische goedgekeurde oscillometrische bloeddruk monitoren kan bereiken.

D. Resultaat van de test waarmee de IntelliVue’s curves op andere types van NIBP monitors werden gecheckt.

In dit werk werden de curves die op een type van NIBP monitors perfect zijn, geprobeerd aan ander type van NIBP monitors aan te passen (de modellen zijn verschillend maar het merk is dezelfde Philips). De curves van IntelliVue MP 70 geven volgende afwijking op M3 en SureSignsVS3:

Uit de grafieken blijkt dat IntelliVue´s curven voor M3 redelijk kan gebruikt worden. Maar voor SureSigns VS3 moet de nieuwe curves worden gecreëerd die goede waarden geven.

F.  Afwijkingen aangepaste curves van de nullijn.

Op de volgende grafieken staan de afwijkingen van de nullijn. Het verschil dat ertussen zit, zegt wat over de betrouwbaarheid van NIBP monitor. Een grote afwijking is voor de monitor HP merlin. Één van de redenen van zo grote afwijking is de tijd die de HP merlin al in gebruik was. De nieuwere modellen van NIBP monitors hebben wat minder afwijking van de nullijn. Dus één NIBP monitor heeft een iets mindere afwijking (stabieler en nauwkeuriger) dan andere NIBP monitor. De eerste 2 grafieken zijn in mmHg, de andere 2 grafieken zijn in procenten (%).

Onze resultaten kunnen geaccepteerd worden. De afwijking mag niet meer dan +/-5 mmHg zijn. Dat blijkt uit de technische specificatie die hieronder staat.

Equipment Specifications for NIBP MONITOR
UNSPSC Code: 42181602
ECRI Code: 18-325

- Description of Function: NIBP Monitor measures and displays Blood Pressure values with inflation of the cuffs and is non invasive in operation.

- Operational Requirements: The monitor should be compact in size, light weight and portable
2.Compatible for use in newborns and for adults.

- Technical Specifications:

Specifications NIBP Monitor:
1.Measurement method: Oscilometric using linear deflation
2. Pressure detection: conductor pressure sensor
3. Continuously display of BP (systolic, diastolic, mean and pulse rate at intervals of 2,3,5,10,15,20,30 up to 180 minutes)
4. Self check system/self test facility available.
5. Pressure: 00 to 300 mm of Hg, Accuracy: +/- 5 mmHg with standard deviation not greater than 8 mmHg.
6. Pulse range: 40 -240 /minute. Accuracy : +/- 2%
7.Patient alarms : Systolic upper limit-60 -240 and lower limit 20-160 mm of Hg. MAP upper limit :60 -200 and lower limit 20 -120 Diastolic upper limit-50 -180 and lower limit 15-120 mm of Hg. P.R upper limit-80 -220 and lower limit 40 -140/minute. Memory: 400 measurement capacity\
8.Printer facility with oscillometric graph of BP and pulse level.
9.Supplied with various sizes of cuffs from neonate to pediatric ranges e.g. 2.5cm, 3.0 cm, 4.0 cm, 5.0 cm,9 cm, 12 cm and 14 cm
10. Auto cuff deflation in case of over pressure (140 mm of Hg in case of neonatal mode)
11. Auto zero facility
12. Stat mode for critical situation for rapid reading for 5 minutes with a 10 second pause.
13.Self diagnostic facility for air leak, application error, dead battery, motion, over pressure, patient alarm, time out and weak signal.
14. Display LED and LCD display